### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 4/03/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę kabiny szczelnej z precyzyjną wagą (WYD011, WYD037) w ramach projektu                              pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: kabina szczelna z precyzyjną wagą:

  - kabina szczelna z precyzyjną wagą – określa kod CPV 38000000-5                      Sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kabina szczelna z precyzyjną wagą/dygestorium: (Specyfikacja: 1.1 ) | 1 |
| 1.1 | Wymiary kabiny: (szer. x gł. x wys.) między2000mm x 900mm x 2400mm do 2200mm x 950mm x 2500 mm - blaty z ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym lub stali nierdzewnej - głębokość blatu roboczego wynosi ca. ≤ 800mm - wykładka wewnętrzna komory: z żywicy fenolowej - instalacja elektryczna: oświetlenie komory; gniazda elektryczne 230 V IP54 po za komorą dygestorium– min. 4 szt - system przewietrzania przez podwójną ścianę - okno przednie: szyba ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi, - system kontroli przepływu powietrza z sygnalizacją - elektroniczny panel sterujący - klapa bezpieczeństwa, - system "AFP" zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna, - pod blatem szafki laminowane, w jednej części z wysuwaną kuwetą z polipropylenu, w drugiej części z półką - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175- 1,2,3,6 wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze - płynna regulacja | 1 |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.