### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/03/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę kabiny do symulacji warunków zewnętrznych – kolorymetru/spektrofotometru (kabina: WYD014, WYD040 – kolorymetr/spektrofotometr: WYD018, WYD044) w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: maszyna do napełniania markerów:

  - Kabina do symulacji warunków zewnętrznych-kolorymetr/spektrofotometr (sygnatura wydatku we wniosku: kabina do symulacji warunków zewnętrznych WYD014, WYD040 oraz kolorymetr/spektrofotometr WYD018, WYD044)-określa kod CPV31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne świetlne, CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | kabina do symulacji warunków zewnętrznych: (Specyfikacja: 1.1 ) | 1 |
| 1.1 | - zasilanie 230 V / 50 Hz - pobór prądu max. 16A - lampa ksenonowa chłodzona powietrzem - regulacja mocy promieniowania - pomiar mocy promieniowania - zakres promieniowania: 250 – 800 W/m2 przy 290 – 800 nm. - regulacja temp. B.S.T. (Black Standard Thermometer) do 100°C - odczyt temperatury z B.S.T. - timer (do 999 godzin) - sterowanie mikroprocesorowe - wyświetlacz LCD - minimum 15 miejsc na własne programy - złącze RS 232 - program kalibracyjny czujników specjalnych - filtry UV: 280 nm 300 nm 310 nm IR - chłodzona wodą tacka na próbkę - pomiar wilgotności i temperatury panującej w komorze - mieszadło magnetyczne do próbek płynnych - czujniki: czujnik 295-400nm szerokopasmowy czujnik 340nm. wąskopasmowy czujnik 420nm. wąskopasmowy czujnik 366nm. wąskopasmowy czujnik światła do 2Mlux czujnik B.S.T. (Black Standard Thermometer). - system natryskowy z pełną regulacją temperatury i czasu trwania fazy mokrej. - zraszanie ciągłe - regulowanie czasu zraszania do 999 godz. - regulowanie temperatury wody w zakresie 30°C do 50°C - możliwość wyłączania lampy podczas wykonywania testu z systemem natryskowym - zasilanie systemu natryskowego wodą destylowaną (demineralizowaną) przy pomocy pompy zanurzeniowej - pojemność zbiornika systemu zraszającego: do 50 litrów - oświetlenie lampa ksenonowa z ciągłym pomiarem temperatury - możliwość ustawiania temperatury ciała czarnego w zakresie od 35°C do 100°C. - timer umożliwiający regulację trwania testu - chłodzoną lampę ksenonową - płynnie regulowany poziom promieniowania - system kontroli promieniowania | 1 |
| 2. | Kolorymetr/spektrofotometr (specyfikacja: 2.1) |  |
| 2.1 | - otwór pomiarowy o średnicy 8mm - pomiar dużych powierzchni i małych detali - rzestrzeń kolorów: CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* - typ pomiaru△E*ab △L*a*b* △E*C*h* - pamięć na 100szt. standardów 20000szt. odczytów - transfer danych do komputera - podświetlenie/geometria 45°/0° - czujnik Silikonowa fotodioda - źródło światła D65 - tolerancja <0.80ΔE*ab - powtarzalność Standardowe odchylenie ΔE*ab 0.08 - waga do 500g - zasilanie Akumulatory litowo-jonowe min. 3.7V@3200mAh - żywotność lampy min. 5 lat, - min. 1.6 milionów odczytów - oprogramowanie PC |  |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.